单片机程序设计说明文档（U27）

1. 项目概述（Project Overview）

- 项目背景与意义

针对手术室场景的多参数智能监护仪的设计与实现

- 项目目标和应用场景

应用在手术室场景

- 主要功能简介

略

2. 系统需求（System Requirements）

- 功能性需求

略

- 性能需求

略

- 接口需求

略

- 安全性/可靠性要求

略

3. 硬件平台说明（Hardware Description）

- 主控芯片型号与特性

GD32F130C8T6(48 PIN)

- 电路结构或模块划分

- 外设接口列表说明

模块主要有几部分功能：

1.控制多个电源上下电（PA0-PA1，PA4-PA6）。

2.周期性获取U29捕获的ADC数据。

3.当发现某些采样值超过范围则拉响蜂鸣器报警PB12。

4.启动后锁住系统开机逻辑PA7

5.与上位机进行通信PA9-PA10.

6.读取智能电池状态（PB8-PB9），指示系统行为（PC13）

- PCB设计注意事项（如有）

4. 软件架构设计（Software Architecture）

- 软件整体架构图说明

整体逻辑图

- 主要软件层次结构

1.系统上电后，初始化每一路的电源，并且锁住系统开机逻辑

2.开启相应的中断，接收来自u29的adc数据，并且存储起来

3.开启相应中断，接收来自主机的命令，并执行。

4.时刻监测电池状态，电量等等，控制led灯，并且上报电池电量

5.若异常，那么驱动蜂鸣器报警

- 使用的中间件、RTOS或协议栈

5. 模块功能说明（Module Functional Description）

- 各模块功能简述

main.c:负责初始化系统并且周期处理事务（adc采样值上报，命令处理灯），然后根据值进行报警等操作。

tool.c提供初始化串口，初始化电池相关的驱动函数，上位机命令的解析，crc函数等功能

gd32f1x0_gpio.c负责处理与u29和上位机的命令接收

- 输入输出说明

详见后续通信协议

- 模块处理流程

6. 通信协议/数据格式（Protocol and Data Format）

- 通信协议格式定义

包头：2B

数据：3B

CRC：无

包尾：1B

- 数据帧格式图与字段说明

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0xAA 0x55 | - 0xXX | - 0xXX | - 0xXX | - 0xFF |

- 指令码一览表

- HOST_COMMAND_HEART_BEAT:

- 与电源管理芯片（U27）的握手信号，上位机通过这个命令确定底层芯片是否存在。

- 上位机发送：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0xAA 0x55 | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 0xFF |

- 电源管理芯片（u27）回复：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x55 0xAA | - 0x00 | - 0x00 | - 0x00 | - 0xFF |

- HOST_COMMAND_GET_POWER_STATUS

- 获取电源管理芯片（U27）对应电源的状态。

- 上位机发送：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0xAA 0x55 | - 0x01 | - 0x00-0x04 | - 0x00 | - 0xFF |

- 电源管理芯片（u27）回复：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x55 0xAA | - 0x01 | - 0x00-0x04 | - 0x00/0x01 | - 0xFF |

- 其中数据1代表：

| - 0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3v3 ulp | - 5v0 sys | - 5v0 core | - 12v | - 3v3 sys |

- HOST_COMMAND_SET_POWER_STATUS

- 设定电源管理芯片（U27）对应电源的状态。

- 上位机发送：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0xAA 0x55 | - 0x02 | - 0x00-0x04 | - 0x00 | - 0xFF |

- 电源管理芯片（u27）回复：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x55 0xAA | - 0x02 | - 0x00-0x04 | - 0x00/0x01 | - 0xFF |

- 其中数据1代表：

| - 0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3v3 ulp | - 5v0 sys | - 5v0 core | - 12v | - 3v3 sys |

- HOST_COMMAND_GET_ADC_VALUE

- 获取电源管理芯片（U27）获得的ADC数据(10*2B)。

- 上位机发送：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0xAA 0x55 | - 0x03 | - 0x00 | - 0x00 | - 0xFF |

- 电源管理芯片（u27）回复：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1-20 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0x55 0xAA | - 0x03 | - 0xXX ...... | - 0xFF |

- HOST_COMMAND_GET_BAT_CAPACITY

- 获取电源管理芯片（U27）采集到的智能电池容量数据(2B)。

- 上位机发送：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0xAA 0x55 | - 0x04 | - 0x00 | - 0x00 | - 0xFF |

- 电源管理芯片（u27）回复：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x55 0xAA | - 0x04 | - 0xXX | - 0xXX | - 0xFF |

- HOST_COMMAND_GET_BAT_TEMPEARATURE

- 获取电源管理芯片（U27）采集到的智能电池温度数据(2B)。

- 上位机发送：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0xAA 0x55 | - 0x05 | - 0x00 | - 0x00 | - 0xFF |

- 电源管理芯片（u27）回复：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x55 0xAA | - 0x05 | - 0xXX | - 0xXX | - 0xFF |

- HOST_COMMAND_GET_BAT_VOLTAGE

- 获取电源管理芯片（U27）采集到的智能电池电压数据(2B)。

- 上位机发送：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0xAA 0x55 | - 0x04 | - 0x00 | - 0x00 | - 0xFF |

- 电源管理芯片（u27）回复：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x55 0xAA | - 0x04 | - 0xXX | - 0xXX | - 0xFF |

- HOST_COMMAND_BOOTUP_SUCCESS

- 通知电源管理芯片（U27）上位机启动完毕，可以正常进行通信。

- 上位机发送：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0xAA 0x55 | - 0x10 | - 0x00 | - 0x00 | - 0xFF |

- 电源管理芯片（u27）回复：

| - 帧头 | - 命令 | - 数据1 | - 数据2 | - 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0x55 0xAA | - 0x10 | - 0x00 | - 0x00 | - 0xFF |

7. 关键算法与实现逻辑（Algorithms & Logic Implementation）

- 主要算法逻辑与公式

（1）电压超范围检测逻辑

待细化

（2）CRC计算逻辑

uint8_t crc8(uint8_t *data, int length) {

uint8_t crc = 0x00; // 初始值

uint8_t poly = 0x07; // 生成多项式 x^8 + x^2 + x + 1

int i,j;

for (i = 0; i < length; i++) {

crc ^= data[i];

for (j = 0; j < 8; j++) {

if (crc & 0x80) { // 如果最高位是1

crc = (crc << 1) ^ poly; // 左移并异或生成多项式

} else {

crc = crc << 1; // 左移

}

}

}

return crc; // 返回最终的CRC8校验码

}

- 串口命令接收逻辑（U29协议解析）

- void USART1_IRQHandler(void)//与另一个芯片进行通信的串口

- {

- if (RESET != usart_interrupt_flag_get(USART1, USART_INT_FLAG_RBNE)) {

- /* 接收数据 */

- uint8_t received_byte = usart_data_receive(USART1);

- // 如果缓冲区已满，则丢弃新数据

- if (usart1_rxcount >= MCU_RECEIVE_COUNT) {

- return;

- }

- // 将数据添加到缓冲区

- usart1_receiver_buffer[usart1_rxcount++] = received_byte;

- // 检查是否开始了一个新的消息

- if (usart1_rxcount >= 1) {

- // 如果第一位不是AA，但第二位是AA，那么将第二位前移

- if (usart1_rxcount == 2) {

- if (usart1_receiver_buffer[0] != 0xAA && usart1_receiver_buffer[1] == 0xAA) {

- memmove(usart1_receiver_buffer, &usart1_receiver_buffer[1], usart1_rxcount - 1);

- usart1_rxcount--;

- }

- }

- // 检查是否开始了一个新的消息

- if (usart1_rxcount >= 2 && message1_begin == 0) {

- if (usart1_receiver_buffer[0] == 0xAA && usart1_receiver_buffer[1] == 0xAA) {

- message1_begin = 1;

- } else {

- // 如果前两位不是AA AA，则丢弃数据并重置

- usart1_rxcount = 0;

- message1_begin = 0;

- }

- }

- }

- // 检查是否接收到完整帧

- if (usart1_rxcount == MCU_RECEIVE_COUNT) {

- usart_interrupt_disable(USART1, USART_INT_RBNE);

- // 检查消息开始标志和数据有效性

- if (message1_begin == 1) {

- // 检查最后两个字节是否是FF

- if (usart1_receiver_buffer[MCU_RECEIVE_COUNT - 1] == 0xFF) {

- memcpy(adc_value, &usart1_receiver_buffer[2], 20);

- need_report_adc = 1;

- } else {

- printf("Invalid end byte: Expected 0xFF\n");

- }

- } else {

- printf("Message begin not detected\n");

- }

- // 重置接收状态

- usart1_rxcount = 0;

- message1_begin = 0;

- usart_interrupt_enable(USART1, USART_INT_RBNE);

- }

- }

- }

- 串口命令接收逻辑（主机交互协议解析）

- void USART0_IRQHandler(void) //与主芯片进行通信的串口，负责处理协议

- {

- //printf("x");

- if (RESET != usart_interrupt_flag_get(USART0, USART_INT_FLAG_RBNE)) {

- /* 接收数据 */

- uint8_t received_byte = usart_data_receive(USART0);

- // 如果缓冲区已满，则丢弃新数据

- if (usart0_rxcount >= HOST_RECEIVE_COUNT) {

- return;

- }

- // 将数据添加到缓冲区

- usart0_receiver_buffer[usart0_rxcount++] = received_byte;

- // 如果缓冲区只有一个字节，并且不是0xAA，则清空缓冲区，直到第一个字节是0xAA

- if (usart0_rxcount == 1) {

- if (usart0_receiver_buffer[0] != 0xAA) {

- // 清空缓冲区并继续接收

- usart0_rxcount = 0;

- message0_begin = 0;

- return;

- }

- }

- // 如果缓冲区有两个字节，检查第二个字节是否为0x55

- if (usart0_rxcount == 2) {

- if (usart0_receiver_buffer[1] != 0x55) {

- // 如果第二个字节不是0x55，但第一个字节是0xAA，且第二个字节是0xAA

- if (usart0_receiver_buffer[0] == 0xAA && usart0_receiver_buffer[1] == 0xAA) {

- // 将第二个字节移到第一个位置

- usart0_receiver_buffer[0] = usart0_receiver_buffer[1];

- // 计数器减一，表示还没有接收到第二个有效字节

- usart0_rxcount = 1;

- } else {

- // 如果不是有效的帧头，则清空缓冲区

- usart0_rxcount = 0;

- message0_begin = 0;

- }

- return;

- }

- }

- // 如果已经接收到完整帧，检查结束字节是否为0xFF

- if (usart0_rxcount == HOST_RECEIVE_COUNT) {

- usart_interrupt_disable(USART0, USART_INT_RBNE);  // 禁用中断

- // 检查最后一个字节是否是0xFF

- if (usart0_receiver_buffer[HOST_RECEIVE_COUNT - 1] == 0xFF) {

- // 拷贝有效数据（假设数据从第3字节开始，共6字节）

- memcpy(host_receiver_buffer, &usart0_receiver_buffer[0], 6);

- need_process_command = 1;

- } else {

- // 结束字节不为0xFF，丢弃数据并重置

- printf("Invalid end byte: Expected 0xFF\n");

- }

- // 重置接收状态

- usart0_rxcount = 0;

- message0_begin = 0;

- usart_interrupt_enable(USART0, USART_INT_RBNE);  // 重新启用中断

- }

- }

- }

- 状态机/流程图说明

- 时序图（如适用）

8. 异常处理与系统健壮性（Error Handling & Robustness）

- 错误检测与处理机制

- 看门狗与系统保护策略

- 异常恢复机制

9. 测试方案与结果（Test Plan & Results）

- 测试方法与测试用例

通过sscom软件可以看到数据输出

- 测试工具与平台

- 测试结果与问题总结

主机可以正确获得下位机提供的数据，包括但是不限于，电源状态，ADC数据状态，电池状态，亦可设置电源状态。

10. 调试与优化说明（Debug & Optimization Notes）

- 主要调试方法与手段

- 通过sscom进行协议的发送和接收

- 优化点总结

- 性能与稳定性改进

11. 版本信息与更新记录（Versioning & Change Log）

- 当前版本信息

- 历史变更记录

- 版本说明摘要

12. 结语与后续工作（Conclusion & Future Work）

- 项目完成度总结

- 遗留问题及改进建议

- 未来功能扩展方向

附录（Appendix）

- 信号时序图

- 通信协议示例帧

- 中断优先级表

- 引脚分配表（Pin Map）

- 原理图或电路连接示意图